Yarı Elektrikli Ameliyat Masası Teknik Şartnamesi
  
1. Masa çeşitli aksesuarların kullanılması suretiyle genel cerrahi, nefroloji, üroloji, kadın doğum, ortopedi ve nöroşirurji gibi genel operasyonlara imkan sağlayacak yapıda olmalıdır.  
2. Ameliyat masası kolay taşınabilir, kolay hareket ettirilebilir ve istenilen yerde güvenli bir şekilde sabitlenebilir olmalıdır. Döner tekerlekleri sayesinde gerek olduğunda her yere taşınabilir olmalıdır.  
3. Masanın yere sabitlenmesi merkezi kilitleme sistemi ile olmalıdır  
4. Ameliyat masası hasta güvenliğini sağlamak amacı ile statik elektriğe karşı korumalı olmalıdır. Oluşabilecek elektriksel kaçaklara karşı gerekli yalıtım ve topraklama koruması olmalıdır.  
5. Masanın tüm dış ve iç mekanik aksam ve parçaları, alt şase, kolon ve platform şasesi paslanmaz ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.  
6. Ameliyat masasının pozisyonlandırılması elektro-mekanik sistemle gerçekleştirilmelidir.  
7. Masanın elektronik hareketleri kablolu el kumandası ile yapılabilmelidir.  
8. Masa üst tablasının genişliği  520 mm +-2 cm , boyu ise 1900 +- 5  cm olmalıdır. Gerektiğinde baş bölümü dışa doğru çekilerek tabla boyu uzatılabilmelidir.  
9. Masa tablası baş, sırt, böbrek elevatörü, oturma, ayak bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümlerin her biri birbirinden bağımsız hareket edebilmelidir. Masanın yukarı-aşağı hareketi kumanda ile motordan kullanılabilmedir. Diğer tüm pozisyonlar hidrolik sayesinde mekanik şekilde gerçekleştirilmelidir.
10. Masa tabla minderinin kalınlığı en az 5 cm olmalıdır.  
11. Masanın tüm kısımları radyolojik tetkikler yapılmasına uygun olmalıdır.  
12. Uzaktan el ile kumanda ünitesi su, kan gibi sıvılardan etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş olmalı, çarpma ve düşmelere karşı dayanıklı plastik malzemeden yapılmış olmalı ve kenarları sağlam malzeme ile desteklenmiş olmalıdır.  
13. Masanın tablası kendi ekseni etrafında tekerlekler sayesinde 360º dönebilmelidir. Trendelenburg pozisyonundaki eğimi 30º +-2, ters trendelenburg pozisyonundaki eğimi 25º +2 olmalıdır. Lateral ve ters lateral pozisyonlarındaki eğimi 25º +- 2 olmalıdır.  
14. Masa tablası 1000 mm +-2 ye kadar yükselmeli ve 750 mm +-2 ye kadar alçaltılabilir olmalıdır. (mindersiz)  
15. Masanın baş bölümü röntgen sistemini daha verimli kullanabilmek, gerekse değişik operasyonlara imkan sağlamak üzere yerinden çıkartılabilir olmalıdır.   
16. Masanın sırt bölümü yataydan 60º yukarı ve 40º(±15º) aşağı hareket edebilmelidir.  
17. Aksesuarların masaya bağlantısı, masa tablasının yan tarafında bulunan paslanmaz çelik kenar rayları vasıtasıyla kolay ve çabuk yapılabilmelidir. Kenar rayları tüm masa uzunluğu boyunca sabit olmalıdır.  
18. Masanın hasta taşıma kapasitesi en az 250 kg olmalıdır. Bu ağırlığa kadar titreme, sallama ve dengesizlik dahi olmadan tüm pozisyonlar verilebilmelidir.  
19. Masa 230 V, 50 Hz tek fazlı şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.  
20. Masa montaj tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.   
21. 10 yıl süre ile ücretli yedek parça ve bakım garantisi olmalıdır.  
22. Masa kullanılacağı yere ücretsiz monte edilmeli ve tüm fonksiyonları ile tamamen çalışır durumda teslim edilmelidir.  
23. Masanın kullanma, bakım, onarım ve teknik servis eğitimleri, idarenin belirleyeceği personele ücretsiz sağlanmalıdır.  
24. Masa ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:  
· Anestezi çerçevesi:   	  	1 adet  
· Omuz destek aparatı :           	1 çift  
· Kol destekleri ve tespit kemeri:  	1 çift  
· Vücut (yan) destek aparatı:     	1 çift  
· Jinekolojik (litotomi) destekleri  	 1 çift  
· Vücut kemeri:   	  	  	1 adet  
· Poliüretan minderler:    	  	1 set  
· Bağlantı adaptörleri (kelepçe):          9 adet  
25. Masa, uluslararası elekto-mekanik cihaz emniyet standartlarına uygun olmalıdır.  
26. Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.   
27. İhaleye iştirak edecek firmaların  ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.  
28. Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.  
29. Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485, ISO 9001   belgeleri bulunmalıdır.  
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Ust Tabla Uzunlugu 1900 mm

Ust Tabla Genisligi 520 mm

Min. YikseKlik (Siltesiz) Min. 750 mm
Max. Yiikseklik (Siltesiz)  Maks. 1000 mm

Trendelenburg 25°
Lateral Tit +20°
Sirt Kismi +60°
Bas Kismi +60°
Bacak Kismi 0°-90°
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