NOVA 6 MOBİL LED AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seyyar Ameliyat Lambası ameliyathane kullanımına uygun tasarlanmış olmalıdır.
2. LED teknolojisine sahip olmalıdır.
3. Lamba gövdesi darbelere dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Ameliyat Lambası yonca şeklinde olmalıdır. Kafa Çapı 19 x 18 ±%1 cm olmalıdır.
5. Ameliyat Lambası kafa gövdesi 60 cm ±%2 olmalıdır.
6. Merkezi aydınlatma şiddeti minimum 160.000 Lüks olmalıdır.
7. Aydınlatma şiddeti elektronik dokunmatik panel den kontrol edilebilir ve ayarlanabilir olmalıdır.
8. Lamba Beyaz ve Gün Işığı olmak üzere çift renk LED teknolojisine sahip olmalıdır.
9. Her Yonca bölümü Işık alanı çapı 12–30 cm olmalıdır.
10. Odaklama işlemi steril elcek üzerinden yapılabilir olmalı, Steril elcek çıkarılabilir olmalıdır.
11. Renk sıcaklığı 4000–5000 Kelvin arasında ayarlanabilir olmalıdır.
12. Renk geri verme indeksi minimum 93 RA olmalıdır.
13. Cerrahi dokular doğal renklerinde görülebilmelidir.
14. LED ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.
15. Toplam LED sayısı 126 adet olmalıdır.
16. LED'ler uzun süre kullanımda ışık kaybı oluşturmamalıdır.
17. Cerrahi sahada ısı artışına neden olmamalıdır.
18. Homojen ışık dağılımı sağlamalıdır.
19. Gölgesiz aydınlatma teknolojisine sahip olmalıdır.
20. Farklı cerrahi pozisyonlarda ışık performansı değişmemelidir.
21. Başlık aerodinamik yapıda olmalıdır.
22. Kolay temizlenebilir yüzeye sahip olmalıdır.
23. Başlık darbelere dayanıklı olmalıdır.
24. Kol sistemi dengeli hareket etmelidir.
25. Kol sistemi tek elle kolay yönlendirilebilir olmalıdır.
26. Lamba başlığı farklı açılarda sabit kalabilmelidir.
27. Lamba başlığı kendi ekseni etrafında dönebilmelidir.
28. Yatay ve dikey hareket kabiliyeti bulunmalıdır.
29. Cihaz mobil tipte olmalıdır. 
30. Toplam cihaz yüksekliği yaklaşık 198 cm olmalıdır.
31. Taban devrilmeye karşı dengeli yapıda olmalıdır.
32.  4 adet tekerleği 2’si fren tertibatlı olmalı, Tekerlekler antistatik özellikte olmalıdır.
33. Lamba gövdesi elektrostatik boyalı veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
34. Cihaz tek kişi tarafından kolay taşınabilir olmalıdır.
35. Koridor ve ameliyathane geçişlerine uygun ölçülerde olmalıdır.
36. 220 Volt / 50 Hz AC şehir şebekesi ile çalışmalıdır.
37. Elektriksel güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.
38. Topraklama korumasına sahip olmalıdır.
39. Elektronik devreleri aşırı gerilim korumasına sahip olmalıdır.
40. Tüm yüzeyler dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır.
41. Cihaz 2 yıl garantili olmalı, 10 yıl yedek parça garantisi verilmelidir.

BELGELENDİRME
1- Lamba dünya standartlarına uygun MDR ve FDA belgelerine kesinlikle sahip olmalıdır tekliflerde belirtilmelidir.
2- ISO 13485 Belgesi sunulmalıdır.
3- Teklif vericek firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Takip Sistemi (UTS) kaydı olmalı, Cihaz ithal ise UTS kaydı bulunmalı ve tekliflerde belirtilmelidir.

